«УТВЕРЖДЕН»

приказом главного врача

Кызылординской

многопрофильной

городской больницы

№_______ от «14» февраля 2020 г.

Б.Т.Толеген_______________________

Приложение 2 к тендерной документаций

Техническая спецификация закупаемых товаров на 2020 год

| № лота | наименование | ед измерения | К-во, объем | Сумма , выделенная для государственных закупок способом конкурса (по лоту №), тенге |  | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | цена | сумма |  |
| 1 | «Рентгеновская трубка для компьютерного томографа Somatom Definition AS» | штука | 1 | 81 000 000 | 81 000 000 | Техническая спецификация на рентгеновскую трубку для компьютерного томографа SomatomDefinition AS Рентгеновская трубка Straton MX P46 в комплекте с системой охлаждения рентгеновской трубки CoolingUnit P46. Рентгеновская трубка предназначена для генерирования рентгеновского ионизирующего излучения. Рентгеновская трубка должна быть полностью совместима с компьютерным томографом Somatom Definition AS. Величина и положение фокуса должны контролироваться с помощью отклоняющейся системы. Рентгеновская трубка должна иметь вращательно симметричную оболочку из металла. Трубка должна иметь прямое масляное охлаждение анода. Наличие компьютерного мониторинга температуры рентгеновской трубки. Максимальное напряжение: не менее 140 кВ; Теплоаккумулирующая способность анода: 3 900 000 Дж; Теплообмен анода: 540 000 Дж/мин; Тепловая номинальная мощность анода: не менее 4 кВт; Класс защиты от поражения электрическим током: Класс 1, Степень защиты от поражения электрическим током: Тип В; Минимальное время, за которое трубка проходит 360 градусов: не более 0,33 с; Диапазон значений силы тока: 20-666 мА; Диапазон значений напряжения: 80, 100, 120, 140 кВ; Теплоемкость рентгеновской трубки: не менее 30 000 000 БТЕ; Минимальный размер фокального пятна: не более 0,7*0,7 мм; Максимальный размер фокального пятна: 0,9*1,1 мм; Скорость охлаждения анода: не менее 7 300 000 БТЕ/мин; Фильтрация рентгеновского излучения: эквивалент алюминия, не менее 6,8; Вес трубки: 47 кг ± 0,2 кг; Рабочая температура: от +15° до +45°С; Температура транспортировки и хранения: от -20 до +70°С. Рентгеновская трубка Straton MX P46 – 1 шт. Срок поставки 30 календарных дней после заключения договора. В стоимость запчасти входит доставка до Заказчика, установка Запчасти в компьютерный томограф, также дальнейшая настройка и калибровка компьютерного томографа после установки новой рентгеновской трубки и системы охлаждения. Гарантия на изделие составляет не менее 12 месяцев, но не более 250 000 скан/с. Потенциальный Поставщик должен предоставить лицензию комитета атомного и энергетического надзора и контроля на предоставление услуг в области использования атомной энергии, подвид: техническое обслуживание, монтаж, демонтаж, зарядка, перезарядка, ремонт приборов и установок, включая медицинские, содержащих радиоизотопные источники ионизирующего излучения или генерирующих ионизирующее излучение, а именно медицинских компьютерных рентгеновских томографов. В соответствии с требованиями приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 427 предоставить документальное подтверждение от производителя медицинской техники на право проведения ремонта с поставкой запасных частей. (Сервисный сертификат на специалиста выданный заводом изготовителем на право проведения ремонта компьютерного томографа SomatomDefinitionAS производства SIEMENSAG, а также письмо подтверждение от производителя о наличии прав у потенциального поставщика осуществлять ремонт с поставкой запасных частей на указанное оборудование). Заказчик после успешной установки рентгеновской трубки передает дефектную трубку Потенциальному Поставщику с целью утилизации (либо переработки). После утилизации (переработки) дефектной трубки Потенциальный Поставщик должен предоставить Заказчику все соответствующие документы, подтверждающие уничтожение (переработку) дефектной трубки. |